附件2

福建省无线电监测站2026年检测设施运行维护服务项目采购内容及需求

一、项目概况（采购标的）

	序号
	名称
	服务内容
	数量
	单位
	最高限价

	1
	福建省无线电监测站2026年检测设施运行维护服务项目
	对福建省无线电监测站现有的检测系统和检测设备进行为期1年的运维服务、对公众检测服务平台提供支撑和支持、提供无线电发射设备网络巡检服务。
	1
	项
	29.72万元


二、技术和服务要求

（一）概况

围绕本项目需求，确立以下核心目标，确保服务质量达到要求：

保障实验室在用无线电检测系统、设备及附件正常运行，保障设备的完好率和使用率，发挥系统和设备的最大效能；提供专业的公共检测服务平台运营支撑，完善工作环境，提升平台服务效能，满足行业企业及相关单位的检测服务需求；按照CNAS、CMA质量体系资质要求，维护实验室质量管理体系正常运行，确保检测工作合规、准确；快速响应故障需求，严格把控故障处理时限，最大限度减少检测业务中断影响；协助开展技术培训、政策宣讲、专项检测等工作，助力无线电管理工作提质增效;提供无线电发射设备网络巡检服务。

（二）技术指标及要求

1.总体要求

为实验室现有检测系统（含2G/3G/4G公众通信移动台自动检测系统等8类系统）、检测设备及附件（详见采购需求附件1运维清单）、检测实验室（含屏蔽房、电波暗室等）提供日常运维、定期巡检、故障处理、第三方校准、实验室质量管理体系维护等服务；

为公共检测服务平台提供服务支撑和技术支持，包括技术培训、政策宣讲、专项检测等服务；

提供无线电发射设备网络巡检服务，每季度巡检型号数量原则上不少于100款，编制季度总结报告、半年总结报告和年度工作总结报告。

2.具体要求

2.1项目实施团队配置

严格按照采购需求要求，组建专业的运维服务项目组，确保团队人员数量、专业能力满足项目需求，全程保障项目高效推进。

2.1.1项目组组成：

项目组总人数不少于3人，均为熟悉无线电检测相关业务、具备丰富实验室运维经验的专业技术人员，能够熟练操作各类检测设备及系统，具备故障排查、系统维护、质量管理等相关能力。其中在本地指派至少1名专职技术人员，负责公共检测服务平台的日常管理和维护工作。

2.1.2核心人员配置及职责：

	岗位
	人数
	专业要求
	主要职责

	项目负责人
	1人
	3年以上无线电检测实验室管理经验，熟悉CNAS、CMA质量体系要求，具备较强的统筹协调能力。
	统筹项目整体实施，对接采购方，制定运维计划，监督服务质量，协调解决项目实施过程中的各类问题，确保项目按期、按质完成。

	专职技术运维人员（本地）
	不少于1人
	2年以上相关工作经验，熟练掌握各类检测设备、系统的操作及维护技能，具备现场故障快速处理能力。
	负责公共检测服务平台设备的日常管理和维护，现场响应设备故障，开展日常巡检、维护保养，协助实验室质量体系维护，承担平台窗口服务及宣传布置等工作。

	技术支持人员
	不少于1人
	熟悉各类检测标准及行业规范，具备无线电发射设备网络巡检、第三方校准协调、标准查新、技术培训组织等工作经验。
	协助开展第三方校准服务，提供无线电发射设备网络巡检服务、标准更新及查新报告，组织技术培训和交流活动，协助完成检测报告及比对工作，提供其他技术咨询支持。


2.1.3团队保障措施

人员稳定性保障：项目实施期间，项目组成员不得擅自更换，如需更换，须提前15个工作日书面报备，经同意后，更换人员的专业能力、工作经验不得低于原成员水平。

培训保障：定期组织项目组成员开展业务培训，内容包括检测设备操作、系统维护、故障排查、CNAS、CMA质量体系要求、相关标准更新等，确保团队专业能力持续提升，满足项目服务需求。

考勤管理：建立严格的考勤制度，本地专职技术人员实行全日制在岗，确保随时响应运维需求；项目负责人定期考勤，监督团队工作进度和服务质量。

2.2项目实施方案

结合采购方需求，围绕总体要求，制定全方位、精细化的技术服务方案，涵盖支持服务、日常运维、定期巡检、第三方校准等所有服务内容，确保服务质量达标。

总体服务原则：以“安全、高效、合规、优质”为核心原则，坚持“预防为主、防治结合”，强化日常维护和定期巡检，快速响应故障需求，严格遵循CNAS、CMA质量体系资质要求，确保检测系统、设备正常运行，公共检测服务平台高效运营，无线电发射设备网络巡检成果按时提交，全面满足项目要求。

2.2.1支持服务内容实施方案

公共检测服务平台运营维护：

指派1名及以上本地专职技术人员，负责公共检测服务平台的日常管理和维护，具体实施如下：

1．设备管理维护：定期对平台相关设备（含检测设备、服务器、网络设备等）进行检查，查看设备运行状态、线缆连接情况，及时处理设备轻微故障；定期对设备进行清洁、保养，确保设备正常运行。

2．窗口服务与环境宣传：负责平台窗口接待工作，为服务对象提供检测咨询、业务引导等服务；按照采购方要求，布置平台工作环境，开展相关宣传工作，营造规范、有序的服务氛围。

3．流程管理：负责平台检测预约、通知传达、测试对接等流程工作，建立完善的预约登记台账，及时反馈服务对象需求，确保流程顺畅、高效。

4．技术培训与交流：根据采购方规划及服务对象需求，组织开展免费的专业技术培训和论坛交流活动，覆盖本省无线通信、卫星互联网、新能源汽车、智能医疗等骨干高科技产业，提前制定培训计划、准备培训资料，确保培训效果，并保留培训记录。

5．回访与需求征集：每半年对平台服务对象进行一次全面回访，通过电话、问卷、现场走访等方式，征集服务对象的需求和意见，形成回访报告，为平台服务优化提供依据。

6．日常事务协助：协助开展实验室质量体系的维护和技术支撑工作，配合完成实验室日常管理、文件整理等相关事务，确保实验室运营合规。

日常检测工作协助：

协助完成各类日常检测工作，开展系统、设备日常巡检，具体包括：

1．无线电设备检测协助：协助开展对讲机设备、无线接入设备、蓝牙设备等各类设备的检测工作，配合完成检测数据记录、报告整理等工作。

2．实验室自动化检测系统及检测设备巡检、维护：定期对实验室自动化检测系统、各类检测设备进行巡检，查看设备运行状态、软件运行情况，及时发现并处理轻微故障；定期对系统和设备进行维护保养，确保系统稳定运行、设备性能达标。

3．标准更新与文件修订：安排专人关注实验室相关标准（含部委文件）的更新动态，每6个月提供一次标准查新报告；协助完成标准变更及质量技术文件的修订工作，确保检测工作符合最新标准要求。

4．检测报告与比对协助：协助完成各类检测报告的编制、审核相关工作，配合开展实验室检测比对工作，确保检测数据准确、报告规范。

5．技术培训：制定完善的培训程序，针对新进技术人员和现有技术人员的新技术活动，开展专项培训，内容涵盖设备操作、系统维护、检测标准、故障排查等，培训结束后保留完整的培训记录，存档备查。

6．现场技术支持：按需提供全方位的现场技术支持，协助解决检测过程中遇到的技术难题，确保检测工作顺利开展。

检测实验室环境巡检：

定期对屏蔽室、电磁兼容实验室配套的电路、灯具、屏蔽门、空调系统、监控等设施进行巡检，具体实施如下：

巡检频率：每月开展一次全面巡检，重点部位（如屏蔽门、空调系统）定期进行抽查。

巡检内容：检查电路是否正常、有无破损；灯具是否完好、照明正常；屏蔽门关闭是否严密、密封性能良好；空调系统运行是否正常、温度湿度是否符合实验室要求；监控系统是否正常工作、画面清晰。

闭环处理：巡检过程中发现问题，及时记录并处理，轻微问题当场解决，重大问题立即上报，制定解决方案，限期整改；定期对实验室环境进行清洁，确保实验室整洁有序，符合CNAS、CMA资质要求。

2.2.2运行维护内容实施方案

日常运维：

按照采购需求要求，开展检测系统、设备、附件及实验室的日常维护保养，具体实施如下：

1．日常维护保养：定期对运维清单内的所有设备、系统、附件进行检查，清洁设备表面，检查线缆连接、电源供应等情况；每月对实验室配套设施进行维护，确保各项设施正常运行。每季度末提交1份运行维护报告，详细说明本季度维护工作开展情况、设备运行状态、发现的问题及处理结果。
2．故障处理：建立快速故障响应机制，针对不同类型故障，严格遵循响应时限和恢复时限要求：

（1）瘫痪故障：无线电检测设施和相关系统出现瘫痪，导致检测业务不能正常开展的，响应时限≤30分钟，业务恢复时限≤24小时；

（2）重大隐患及功能故障：部分功能故障、系统性能下降以及可能造成瘫痪或业务中断的重大隐患，响应时限≤2小时，业务恢复时限≤48小时；

（3）一般功能故障：部分功能、性能受影响，但检测业务及其他主要功能仍可正常运行的，响应时限≤12小时，业务恢复时限≤72小时。

3．故障排查与报告：设备出现故障后，维护人员快速赶赴现场，排查故障原因，输出故障排查报告；对于检测软件、运行环境、附属设备等常见故障，现场快速排除解决；对于核心主设备（如仪表、天线、屏蔽室、电波暗室等）出现的严重故障，负责联系设备厂商，制定详细的故障解决方案（含设备维修报价、维修后保修期限等），在10个工作日内以书面形式提交。设备维修和检测费用单独另计，不在本项目范围内。

4．软件系统维护：定期对自动测试软件系统进行维护，检查软件运行状态；根据不确定度、技术标准、行业规范性文件等变化，及时更新检测系统报告模版，确保报告模版符合最新要求。

定期巡检：

严格按照采购需求要求，开展定期巡检工作，具体实施如下：

巡检内容：涵盖运维清单内的所有检测系统、检测设备和检测附件，重点检查设备运行状态、性能参数、校准状态、线缆连接等情况，同时检查实验室环境配套设施运行情况。

时间要求：每季度完成一次全面巡检，巡检工作在每季度末前完成，确保巡检覆盖所有运维对象，无遗漏。

巡检报告：每季度末，提交本季度巡检报告（按照采购需求附件2巡检项目及内容编制），报告需直观列出巡检中涉及的设备、巡检结果、合格判定方法及结论，确保报告内容真实、准确、完整。

第三方校准服务：

按照采购需求要求，协助开展第三方校准服务，承担相关费用，具体实施如下：

校准设备范围：严格按照采购需求附件3设备校准清单，确定需进行计量校准的检测设备，确保无遗漏。

校准项目制定：设备校准前，编制详细的校准项目清单，协助制定校准项目，确保校准项目满足现有测试项目要求，符合CNAS、CMA资质相关规定。

校准方案与供应商选择：设备校准前，按照确定的校准项目，制定详尽的校准方案；提供校准服务合格供应商评价，筛选具备相应计量资质的供应商，供应商资质需经认可后，方可开展校准工作。

校准后处理：设备校准完成后，对第三方校准单位出具的校准报告进行定量分析，在30个日历日内，完成校准评定报告；将检测系统设备校准值与设备技术参数进行对比，若超出规定范围，及时对系统进行相应补偿，并更新不确定报告。

费用承担：不额外收取校准及相关运输费用等。

质量体系运维服务：

严格遵循CNAS、CMA要求，维护实验室质量管理体系，相关检测系统、设备及质量管理体系运行合规、规范。

提供实验室相关法规、文件、标准的更新信息，提供电子版最新标准，每6个月提供一次标准查新报告，协助完成标准变更及质量技术文件的修订。

公共检测服务平台专业培训和技术交流：

协同采购方工作规划，结合本省无线通信、卫星互联网、新能源汽车、智能医疗等快速发展的骨干高科技产业需求，基于公共检测服务平台，组织横跨行业的免费检测技术培训和论坛交流活动，具体实施如下：

活动规划：结合产业发展趋势和服务对象需求，协同制定年度培训和交流活动计划，明确活动主题、时间、地点、参与人员、内容等，报审核通过后实施。

活动实施：培训活动重点围绕无线电检测技术、设备操作、标准规范、行业发展趋势等内容，邀请行业专家、技术骨干进行授课；论坛交流活动围绕产业发展中的检测难题、技术创新等内容，组织企业、科研机构、行业协会等相关单位开展交流研讨，促进技术合作与提升。

活动保障：安排专人负责活动的组织、筹备工作，准备培训资料、场地布置、设备调试等，确保活动顺利开展；活动结束后，整理活动总结、培训记录等归档资料。

无线电发射设备管理宣讲活动：

深化无线电发射设备型号核准改革成效，赋能无线经济，协同采购方工作规划，结合本省产业特色，协助提供无线电发射设备管理政策宣讲服务，具体实施如下：

宣讲规划：结合本省无线电发射设备产业特点，协助制定宣讲计划，明确宣讲对象（企业、经销商、相关单位等）、宣讲内容、宣讲时间和地点。

宣讲内容：重点围绕无线电发射设备型号核准政策、管理规范、改革措施、违法违规行为处理等内容，结合实际案例，进行通俗易懂的宣讲，帮助宣讲对象准确理解政策要求。

宣讲实施：安排专业技术人员配合开展宣讲工作，负责宣讲资料准备、现场组织、技术解答等工作，确保宣讲效果；宣讲结束后，整理宣讲情况报告。

无线电发射设备网络巡检服务：

对各网络交易平台上销售的无线电发射设备（不在网络进行销售的除外）进行巡检，每季度巡检型号数量原则上不少于100款，编制季度总结报告、半年总结报告和年度工作总结报告。具体实施如下：

巡检实施：根据巡检需求设置巡检的销售平台、设备类型等范围，针对性开展巡检，做到每个设备均与工信部官网信息进行比对一一核查，确保巡检结果准确、可靠。

问题线索：对每设备的型号、设备类型、核准代码、网销网址、有效信息截图等信息进行记录，形成问题线索单页。

报告出具：每季度对收集到的问题线索信息进行汇总统计，编制季度报告；开展半年度的信息汇总统计，编制半年报告；年终进行全年巡检结果的汇总统计，编制年度总结报告。

无线电发射设备型号核准自检自证咨询服务：

协同采购方为本省无线电发射设备型号核准自检自证试点企业提供咨询服务。具体实施如下：

政策解读：无线电发射设备型号核准政策，最新自检自证规则，帮助企业准确理解最新政策。

检测服务培训：针对企业产业特色，提供精确检测技术服务培训，帮助企业提升自身检测能力。

2.3服务保障措施

为确保项目服务质量和效率，从技术、人员、应急、沟通等多个方面，制定完善的服务保障措施，全面支撑项目顺利实施。

2.3.1技术保障

技术团队保障：组建专业的技术团队，团队成员具备丰富的无线电检测设施运维经验，能够熟练处理各类技术问题；定期组织技术培训和交流，提升团队专业能力。

技术资源保障：配备充足的运维工具、检测设备和耗材，确保故障处理、巡检、维护等工作顺利开展；与设备厂商建立长期合作关系，及时获取设备技术支持和维修服务，确保重大故障能够快速解决。

技术创新保障：关注行业技术发展趋势，积极引入先进的运维技术和方法，优化运维服务流程，提升服务效率和质量。

2.3.2人员保障

人员配置保障：严格按照采购需求要求，配置足够数量的专业技术人员，确保团队人员稳定，不擅自更换。

人员培训保障：建立培训计划，定期组织项目组成员开展业务培训、技术培训和安全培训，确保人员专业能力和安全意识持续提升。

2.3.3应急保障

建立完善的应急响应机制，应对各类突发故障和紧急情况，确保检测业务不受重大影响：

应急团队：明确应急负责人和维保人员，确保应急响应时能够快速到位。

应急物资：配备充足的应急抢修工具、备件和耗材，存放在指定位置，便于应急使用。

应急流程：制定应急处理流程，明确各类突发故障的处理步骤、响应时限和责任分工，确保应急处理工作有序、高效。

2.3.4沟通保障

沟通机制：建立常态化沟通机制，明确沟通人员、沟通方式和沟通频率，确保信息传递及时、准确。

沟通方式：采用电话、邮件、现场会议等多种沟通方式，及时汇报服务开展情况，反馈设备运行状态，听取意见和建议；针对重大问题，及时组织现场会议，共同协商解决。

2.3.5安全保障

实验室安全：严格按照实验室操作规程开展运维工作，防止设备损坏、丢失；定期对设备进行安全检查，及时消除安全隐患；定期巡查消防、防汛相关机要部位，防止出现相关事故。

数据安全：加强检测数据、报告、台账等相关资料的管理，建立数据备份机制，防止数据丢失、泄露；严格遵守数据管理规定，不擅自泄露相关信息。

人员安全：开展安全培训，提高技术人员安全意识，规范操作流程，防止人身伤害事故发生；配备必要的安全防护用品，确保人员安全。

三、商务要求

1、交付地点：福建省福州市鼓楼区北环西路384号福建省无线电监测站

2、交付时间：合同签订后365天内

3、交付条件：按招标文件要求提供服务，服务期限为合同签定后一年

4、是否收取履约保证金： 否

5、是否邀请投标人参与验收： 否

6、验收方式数据表格

	验收期次
	验收期次说明
	

	1
	完成合同约定的所有服务内容后提交验收相关材料


7、支付方式数据表格

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	25
	合同签订后完成第一个季度服务内容并提交相关材料

	2
	25
	完成第二个季度服务内容并提交相关材料

	3
	25
	完成第三个季度服务内容并提交相关材料

	4
	25
	完成合同约定的所有服务内容后提交相关材料并通过验收


8.违约责任

8.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中 标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

8.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

8.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关服务管理办法规定执行。同时，采购人有权保留 更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

8.4在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下 方式解决：

(1)向  (采购人所在地)仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人 应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，没收投标保 证金。如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

2.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

附件1：运维清单
检测系统清单
	序号
	名称

	
	2G/3G/4G公众通信移动台自动检测系统

	
	无线接入设备自动检测系统

	
	数字集群设备自动检测系统

	
	模拟无线电设备自动检测系统

	
	RFID设备测试系统

	
	2G/3G/4G基站现场检测

	
	辐射杂散测试系统自动检测系统

	
	电磁环境自动检测系统


设备清单
	序号
	仪表型号
	仪表名称
	仪表序号

	一、2G/3G公众通信移动台自动检测系统、无线接入设备自动检测系统、RFID设备测试系统

	1
	8960-E5515C
	手机综合测试仪
	MY48367101

	2
	DC2000SW3
	控制箱
	DC65595604346

	3
	E4440A
	频谱分析仪
	MY41000057

	4
	E4438C
	信号发生器
	MY45091374

	5
	DC2500SW1
	控制箱
	DC695B7529969

	6
	DC2800PMS+ DC2400SW1（实际型号为DC2800SW1）
	控制箱
	DC6C656758V35、DC6C5E7E57V34

	7
	N6700B
	直流电源
	MY53000210

	8
	8040C
	铷钟
	513013021

	9
	N9030A
	频谱分析仪
	US51350365

	10
	N4010A
	蓝牙测试仪
	MY49080847

	二、4G公众通信移动台自动检测系统、模拟无线电设备自动检测系统、数字集群设备自动检测系统

	1
	DC2000SW3
	控制箱
	DC5D5C6C04220

	2
	DC2000SW5
	控制箱
	DC6C5D7D04U80

	3
	N5172B
	信号源
	MY56200522

	4
	DC8000SW1
	控制箱
	DC695E7D06A49

	5
	E4440A
	频谱分析仪
	MY49420166

	6
	E4440A
	频谱分析仪
	US45302853

	7
	8960-E5515C
	手机综合测试仪（GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA）
	GB42140269

	8
	IFR3920
	综合测试仪
	1000667822

	9
	N6700B
	直流电源
	MY43001848

	10
	E4416A+E9304A
	功率指示器+功率探头
	MY45100251、MY50170023

	11
	DC3300SW1
	控制箱（由衰减器和滤波器组
	DC69657505A56

	12
	DC3400SW1
	控制箱（由衰减器和滤波器组成）
	DC69657505A58

	13
	DC3500SW1
	控制箱（由衰减器和滤波器组 成）
	DC69657519A61

	14
	E7515A
	4G综合测试仪
	MY57080622

	三、2G/3G移动通信直放站动检测系统

	1
	8040C
	铷钟
	A-0083（SN：C015447）

	2
	N8975A
	噪声系数测量仪
	GB41360386

	3
	E8358A
	网络分析仪
	US42080557

	4
	DC2100SW2
	控制箱
	DC69666506A68

	5
	DC2100SW1
	控制箱
	DC69666506A67

	6
	E4438C(C+G+W)
	信号发生器
	MY45091189

	7
	E8267D(20GHz)
	信号发生器
	US45160352

	8
	E4440A
	频谱分析仪
	US45302908

	四、2G/3G/4G基站现场检测系统

	1
	N9020A
	频谱分析仪
	MY54500514

	2
	N5171B
	信号发生器
	MY53050260

	3
	83630L
	微波合成扫频信号发生器
	3844A00616

	4
	DC1900SW3
	控制箱
	DC6B575803J38

	5
	DC1900SW3
	控制箱
	DC6A587503B77

	6
	DC1900SW5
	控制箱
	DC6B567D15178

	7
	DC1900SW5
	控制箱
	DC69666915A78

	8
	DC1900SW6
	控制箱
	DC6B567C13J15

	9
	DC1900SW6
	控制箱
	DC6A595E13C77

	五、辐射杂散测试系统自动检测系统

	1
	SMF100A
	信号发生器
	101494

	2
	E7515A
	4G综合测试仪
	MY57080621

	3
	ESU40
	EMI 测试接收机
	A-0102

	4
	CMU200
	手机综合测试仪
	119715

	5
	SP6010
	综测仪
	8DE6D-977E2-B4150-A92DF-B39A9

	6
	R&S HF907
	双脊波导喇叭天线
	100189

	7
	MCU
	转台天线塔控制器
	--

	六、其它设备

	1
	E4438C
	信号发生器
	US41460724

	2
	E4438C
	信号发生器
	MY47270130


附件清单
	序号
	仪表型号
	仪表名称
	仪表序号

	1
	3TNF-100/200-N/N
	可调带阻滤波器
	548

	2
	3TNF-200/400-N/N
	可调带阻滤波器
	405

	3
	3TNF-250/500-N/N
	可调带阻滤波器
	535

	4
	TS300
	衰减器
	14

	5
	47-10-33
	衰减器
	BS4347

	6
	8343-200
	衰减器
	3650

	7
	TS300
	衰减器
	30

	8
	TS500
	衰减器
	3

	9
	TS500
	衰减器
	30

	10
	20m
	线缆
	AS005

	11
	DC2000LN1
	线缆
	170121

	12
	DC2000LN1
	线缆
	170122

	13
	DC2000LN1
	线缆
	170123

	14
	DC2000LN1
	线缆
	ZY9106-0327

	15
	DC2000LN1
	线缆
	ZY9106-0329

	16
	DC2000LN1
	线缆
	ZY9106-0340

	17
	DC2000LN1
	线缆
	ZY9106-0341

	18
	1m
	线缆
	148511

	19
	5m
	线缆
	AS002

	20
	3VNF500/1000-50AA
	陷波滤波器
	200449051

	21
	3VNF1500/2500-50AA
	陷波滤波器
	200451111

	22
	LNA-0102000-29-35-DC-HF/8447D
	低噪声放大器
	LNA1006010/2944A10320

	23
	11667A
	功分器
	MY1356687

	24
	11667A
	功分器
	MY51356939

	25
	-
	铷钟
	-

	26
	47-10-33
	衰减器
	A-0069

	27
	47-20-33
	衰减器
	A-0054

	28
	48-40-33
	衰减器
	A-0068

	29
	TF5
	同轴负载
	A-0107

	30
	RG233/U
	射频线缆
	G-001

	31
	RG233/U
	射频线缆
	G-002

	32
	3115
	喇叭天线
	-


检测实验室

	序号
	仪表型号
	仪表名称
	仪表序号

	1
	GP6型（5.02m*3.92m*2.45m）
	屏蔽房
	99017

	2
	GPQ(4.4*2.4*2.4M)
	屏蔽房
	99018

	3
	GP(6.25m*4.8m*2.7m)
	屏蔽房
	99019

	4
	NSA、VSWR+AN、屏蔽效能
	5米法全电波暗室
	148720


附件2：巡检项目及内容
1、系统巡检
（1）系统校准验证
系统能够完成全部测试路径的自动校准，并记录保存校准数据。校准数据符合系统出厂时设定的路径损耗值。

（2）检测系统运行环境维护
	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	安装结构件
	查看验证
	查看验证
	重新连接

	电源线缆
	查看验证
	安装牢固且无缺失
	重新连接

	时钟线缆
	查看验证
	安装牢固且无缺失
	重新连接

	射频线缆
	查看验证
	安装牢固且无缺失
	重新连接

	GPIB程控线缆
	查看验证
	安装牢固且无缺失
	重新连接

	机柜散热风扇
	查看验证
	正常工作
	维修或更换


（3）系统软件维护

	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	操作系统
	查看验证。
	系统为正版windows操 作系统，可满足系统所搭载的测试软件各功能使用要求。
	重新安装正版操作系统。

	相关补丁安装
	查看验证。
	重要补丁已安装。
	联网进行选择性安装。

	单机及网络安全软
件
	查看验证。若已存在网络安装软件，验证是否需要更新。
	已正确安装最新杀毒防
护软件。
	下载安装。

	系统备份
	查看验证。
	已备份。
	重新备份。


2、设备巡检
（1）频谱分析仪、综合测试仪、信号发生器、矢量网络分析仪、功率计、噪声系数分析仪、程控电源。

	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	仪表信息
	查看设备型号、序列号、版本号及 仪表系统相关信息
	-
	-

	校准状态
	查看仪表计量校准证书。
	处于计量校准有效期内。
	送校。

	设备自检
	操作仪表，进行仪表自校准，观察
在整个自校准过程中，仪表状态是 否正常，是否提示错误信息。
	无任何错误信息提示。
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	各功能按键
	对仪表所有软/硬按键进行点击操 作，并观察仪表显示状态。
	仪表能够在较短时间内正确响应所对应的按键操 作。
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	屏幕显示
	在验证仪表各功能按键时进行观察 验证，并同时确认显示界面大小、 颜色等内容与正常状态下无明显误差。
	仪表能够在一定时间内正确响应所对应的操作，显 示无误差。
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	数据传输、控制 IP、控制端口
	分别采用GBIP/LAN/USB接口连接电缆，连接至程控计算机，通过计算机内的IO Libraries软件写入指令“*IDN?”。
	IO Libraries软件内返回以“仪表生产厂家,仪表型号,仪表序列号,固件版本”为格式的一系列信息。
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	设备接地
	借助电压表对仪表电源接线端口进 行测量，验证三相交流电源连接良 好；另外，检查安装仪表所用的机柜接地线状态是否正常。
	电源连接正常。
	检查电源线缆是否损坏，若已损坏，则更换；检查仪表电源端口连通状态， 若不正确，则检修。

	工作频率范围
	利用微波信号源发射CW信号，步进 扫描方式，设置适当扫描点数，开 启仪表电源，手动设置起始频率、 扫描点数与微波信号源一致，设置 Trace方式为最大值保持，测试平坦度。
	信号分析仪能正确搜索并显示信号且平坦度达到要求
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	电平测量误差
	以高精度功率计作为幅度测试溯源 参 考，校准信号源输出幅度误差 以及射频线缆插损，之后使用信号 分析仪进行不同频点幅度测试，并计算测试电平误差。
	电平误差不超过要求
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	显示平均噪声电 平
	设置信号分析仪起始频率与截止频 率，覆盖仪器支持的全频段范围， RMS检波方式，内置衰减为0dB，分 别在前置预放关闭与开启状态下，读取每频段峰值并归一化为 RBW=1Hz时的数值
	归一化RBW=1Hz时的数值不 超过要求
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	Trace方式
	设置信号分析仪频率范围为全频
段，内置衰减为0dB，前置预放关
闭，检波方式为Normal，在相同的参 考电平下，分别设置不同的
Trace方式并截图验证
	能够正常显示不同的Trace 方式
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	检波方式
	设置信号分析仪频率范围为全频
段，内置衰减为0dB，前置预放关
闭，Trace方式为Clear Write，在相同的参 考电平下，分别设置不
同的检波方式并截图验证
	能够正常显示不同检波方式状态
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	内置衰减
	设置信号分析仪中心频率为1GHz， 扫宽1MHz，RMS检波方式，
RBW=1kHz,前置预放关闭，分别在
不同的内置衰减值状态下测量仪表底噪声电平
	测量结果会随内置衰减增大而相应改变且改变值与内置衰减增大值相当
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	分辨率带宽
	设置信号分析仪中心频率1GHz，
Span=1MHz，RMS检波方式，内置衰 减0dB，前置预放关闭，分别在不 同的分辨率带宽状态下测量仪表底
噪声电平
	测量结果随分辨率带宽改 变而改变，并满足公式：RBW2时噪声电=RBW1时噪声 电平+10lg(RBW2/RBW1)
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	外部增益补偿
	设置信号分析仪中心频率为1GHz， 扫宽1MHz，RMS检波方式，
RBW=10kHz,,Trace Average,10次平均，前置预放关闭，内置衰减
0dB，分别在Rel Lv1 Offst与
External Gain功能键中设置不同的补偿值后测量仪表底噪声电平
	测量结果会随补偿值改变而相应改变且改变值与内补偿改变值相当
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	测量套件
	分别启动信号分析仪内置的多功能 测量套件，并确认状态
	内置测量套件能正常工作
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	选件验证
	调用信号分析仪所有选件并确认功 能是否正常
	能正确调出选件并正常工 作
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	模拟FM/AM/ΦM 信号输出
	设置信号发生器分别发射FM/AM/
ΦM，设置相应的参数，用信号分
析仪89601选件解调测试验证
	信号分析仪测试结果与信号发生器设置参数结果相当
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	脉冲信号输出
	设置信号发生器输出脉冲信号，用 信号分析仪查看脉冲信号相关参数
	信号分析仪测试结果与信号发生器设置参数结果相当
	手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并 进行检修。

	数据准确性
	进行期间核查
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数据在误差范围内
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检修。


备注：根据不同类别的设备  选择相应的巡检内容
（2）测试控制箱：
	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	内部组件
	连接信号源与频谱仪至测试控制箱 前、后面板射频输出/输入端口，采用控制程序进行路径切换，设置 信号源频率与电平，使用频谱仪测
量并计算路径损耗。
	频谱仪接收到信号证明路 径连通；路径损耗满足测试控制箱出厂要求。
进行全路径校准。
	检修。

	功能端口
	维护与验证方法同内部组件。
	频谱仪接收到信号证明路径连通；路径损耗满足测 试控制箱出厂要求。
	检修。

	控制端口
	采用控制程序进行路径切换。
	通过信号源与频谱仪验证 路径连通。
	检修。

	接地
	借助电压表对测试控制箱电源接线 端口进行测量，验证三相交流电源 连接良好；另外，检查安装仪表所用的机柜接地线状态是否正常。
	电源连接正常。
	检查电源线缆是否损坏， 若已损坏，则更换；检查 测试控制箱电源端口连通 状态，若不正确，则检修。


（3）系统控制器：
	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	COMS设置
	由于测试控制箱采用COM接口，可以通过使用控制程序对测试控制箱 进行路径切换。
	参照测试控制箱内部组件 合格标准。
	检修。

	硬盘
	查看硬盘容量是否与配置相符；使 用杀毒软件进行全盘扫描查杀。
	硬盘容量相符，病毒查杀 后系统运行正常。
	检修、重新安装操作系 统。

	内存
	查看验证。
	与配置相符。
	检修。

	显卡、声卡、网 卡、
	查看验证。
	驱动安装正常。
	检修。

	功能卡
	查看验证。
	驱动安装正常。
	检修。

	显示器
	查看验证。
	外观无破损，显示分辨 率、颜色正常。
	检修。

	打印机
	连接计算机，并打印。
	能够正常进行打印工作。
	检修。

	设备IP
	通过LAN与外网连接，或连接至局 域网。
	能够访问外网或局域网信 息。
	重新安装驱动程序或检 修。

	设备接地
	借助电压表对仪表电源接线端口进行测量，验证三相交流电源连接良 好。
	电源连接正常。
	检查电源线缆是否损坏， 若已损坏，则更换；检查工控机电源端口连通状 态，若不正确，则检修。

	系统
控制器3台
	RFID设备测试系统控制器、
电磁环境自动检测系统控制器、便 携在用无线电发射设备辐射方法测 试系统控制器需更换
	处理器：Intel i7,4 核心内存容量：8G硬盘容量： 500G固态+1T
	检修。

	
	
	
	


（4）铷钟：
	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	校准状态
	查看仪表计量校准证书。
	处于计量校准有效期内。
	送校。

	工作状态
	将信号源与频谱仪外部参 考输入 端口同时连接至铷钟某一输出端口。信号源输出1GHz频率CW信号，频谱仪测试该信号频率。
	频谱仪所测得信号频率与信号源输出信号频率相同。
	送校或检修。

	功能端口
	同工作状态验证方法，并更换所有 铷钟端口进行试验。
	频谱仪所测得信号频率与信号源输出信号频率相 同。
	送校或检修。


3、测试附件巡检：

	维护内容
	维护方法
	合格标准
	不合格所采取的措施

	测试电缆
	连接信号源与频谱仪，并用信号源 输出等幅扫频信号，频谱仪最大值 保持，查看测试电缆工作频段内损耗。
	损耗值满足规定要求。
	检修

	转接器
	通过测试电缆与转接器连接信号源与频谱仪，并用信号源输出等幅扫频信号，频谱仪最大值保持，查看 转接器工作频段内损耗。
	损耗值满足规定要求。
	检修或更换。

	被测件
	性能检查
	满足测试要求
	检修或更换


附件3：设备校准清单
	序号
	型号
	名称
	序列号

	
	E9304A
	功率传感器
	MY50170023

	
	E4416A
	功率指示器
	MY45100251

	
	N4010A
	蓝牙测试仪
	MY49080847

	
	N9020(LTE)
	频谱分析仪
	MY54500514

	
	N9030A
	频谱分析仪
	US51350365

	
	8960-E5515C
	手机综合测试仪（GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA）
	GB42140269

	
	N5224A
	网络分析仪
	MY57242342

	
	E8257D
	微波信号发生器
	MY51111590

	
	E8267D(20GHz)
	信号发生器
	US45160352

	
	E4438C(C+G+W)
	信号发生器
	MY45091189

	
	E4438C(C+G+W)
	信号发生器
	US41460724

	
	N5171B
	信号发生器
	MY53050260

	
	SMB100A
	信号发生器
	108231

	
	E4440A
	频谱分析仪
	MY49420166

	
	E4440A
	频谱分析仪
	US45302908

	
	8960-E5515C
	4G综合测试仪
	MY48367101

	
	IFR3920
	综合测试仪
	1000667822

	
	E4440A
	信号发生器
	US45302853

	
	N9918A
	手持式微波组合分析仪
	MY53104436

	
	FSIQ 40
	EMI 测试接收机
	100029

	
	83630L
	信号发生器
	3844A00616

	
	N5172B
	信号源
	MY56200522

	
	47-10-33
	衰减器
	BS4347

	
	47-20-33
	衰减器
	BS5403

	
	48-40-33
	衰减器
	BS6202


